# TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de serviços especializados de monitoramento e registro automatizado de temperatura de equipamentos de refrigeração e de ambientes de temperatura controlada, por meio de uma solução validável conforme Guia de validação de sistemas computacionais da ANVISA, incluindo sensores que medem temperatura, umidade, status de porta e energia dos equipamentos e unidades responsáveis pelo monitoramento online contínuo destas variáveis nos ambientes e equipamentos das unidades Hemose e Lacen da FSPH, incluindo implantação, treinamento e suporte continuado de acordo com as condições e especificações constantes neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

  - O objetivo da contratação é monitorar de forma contínua e automática, a temperatura dos equipamentos da cadeia do frio e dos ambientes das unidades Lacen e Hemose a fim de possibilitar um controle simplificado e confiável das temperaturas, a execução dos registros de temperatura de forma segura e rastreável que comprovem a qualidade do armazenamento quanto às condições de temperatura e conservação, permitindo o acionamento dos planos de contingência em casos de problemas detectados pelo sistema fora dos horários de expediente, além de permitir que medidas sejam tomadas para manutenção ou troca do equipamento no caso de não conformidade referente aos limites máximos e mínimos de temperatura definidos.

Além disso, a contratação objetiva atender à legislação no tocante ao monitoramento das temperaturas dos equipamentos da cadeia do frio, utilizando preferencialmente dispositivo de registro contínuo. o que atualmente ´e feito manualmente. As unidades Lacen e Hemose, não possuem dispositivo de registro contínuo, sendo o monitoramento realizado de forma manual, causando dificuldades nos registros, quais sejam:

    - A não detecção de variações entre as anotações manuais nos intervalos de até 04 horas;

    - A falta de rastreabilidade e confiabilidade das informações geradas e consequente comprometimento à qualidade dos insumos armazenados;

    - A gestão de documentação excessiva em papel, conferência e compilação manual dos dados;

    - A necessidade de adotar medidas de contingência para manutenção dos registros contínuos em horários fora do expediente, (período noturno,finais de semana, feriados, etc)

    - 5) Subjetividade e falta de especificidade dos valores lidos e registrados.

# DA EXECUÇÃO DO OBJETO

  - Início das atividades: 30 dias após encaminhamento da Ordem de Serviço

  - Local de entrega: Conforme Anexo I

# CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1 Os bens objeto do presente termos são de natureza comum, estando os padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos no item 1.1, deste termo, por meio de especificações usuais no mercado, conforme determina o parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - A empresa licitante deverá apresentar registro ou inscrição na entidade profissional competente, Registro no CREA ou CRT (Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966, art.59 caput; Resolução n° 35 do Conselho Federal dos Técnicos Industriais CFT )

  - A empresa licitante deverá apresentar aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação (mínimo 30% do escopo, ou com o item

pertinente, mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.

  - Deverá fornecer 01(um) atestado de capacidade técnica comprovando a validação do sistema conforme o Guia da ANVISA.

  - . A licitante deverá apresentar certificado de homologação junto a ANATEL dos sensores de temperatura

# CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO/ FORNECIMENTO

- Portal Web (on line) e Aplicativo Mobile para Monitoramento contínuo das temperaturas;

- Infraestrutura sem fio para Aquisição de Dados de Temperatura, Umidade e Status de Porta, composta de:

  - Sensores

  - Central de Monitoramento

  - Repetidores

  - Dataloggers para transporte (em específico para as coletas externas do hemocentro)

- Operação e Suporte Continuado da Solução, incluindo a manutenção do portal e dos equipamentos em campo.

## - Portal WEB para Monitoramento e Aplicativo Mobile

A solução deve ser entregue com um Portal Web operado e mantido pelo fornecedor para o monitoramento dos sensores, garantindo a confiabilidade e segurança dos dados armazenados através das seguintes funcionalidades;

- SLA (Acordo de Nível de Serviço) de no mínimo 99,4%, ou seja, o sistema poderá ficar no máximo 4 horas fora do ar mensalmente para possíveis janelas de manutenções e correções.

- Permitir até número ilimitado de acessos

- Deverá ser realizado backup diário e mensal automatizado das informações e permitir o download destas informações por parte do contratante, incluindo o procedimento documentado de backup.

- O acesso ao sistema de monitoramento deverá ser 100% Web, não necessitando instalar nenhum aplicativo cliente nas máquinas do contratante.

- A solução deve permitir acessar as informações através de dispositivos móveis, como tablets e celulares, contendo no mínimo as funcionalidades de visualização dos dados de tempo real e histórico.

- Backup periódico e automatizado;

- Sempre que houver necessidade de atualização da versão (Upgrade) visando melhoria contínua da solução, esta é disponibilizada ao cliente sem custo.

- As funcionalidades mínimas do sistema Web de monitoramento devem atender as seguintes características:

  - Recepção de dados via protocolo de Internet, com uma medição (atualização do valor) a cada 05 minutos, para cada sensor;

  - Visualização geral de todos os sensores, permitindo consolidar as principais informações do sistema num painel de visualização, incluindo filtros de visualizações para facilitar a identificação, tais como;

    - Sensores sem comunicação;

    - Sensores em alerta de temperatura;

    - Sensores desabilitados;

    - Sensores com alerta de bateria.

Possuir diferentes níveis de visualização, por sensor ou grupo de sensores;

Visualização de histórico de temperatura através de gráficos, tanto individualmente para cada sensor, como comparativamente entre 2 ou mais sensores;

  - Adição de anotação em um ponto (aquisição) do gráfico;

  - Adição de ações corretivas dos alarmes gerados;

  - Exportação dos dados históricos das temperaturas em formato csv;

  - Exportação dos dados de alarmes em formato csv;

  - Permitir ao usuário a definição dos limites mínimo e máximo dos alarmes de cada sensor de temperatura, além do tempo necessário para disparo do mesmo;

  - Permitir enviar alarmes para diferentes contatos (E-mail, SMS ou Chamada Telefônica), especificamente para cada sensor ou grupo de sensores, sem limite de contatos;

  - Alarme visual no sistema em casos de alarmes;

  - Histórico de alarmes com inserção de comentários e anotações de ações;

  - Relatórios customizados, via interface e gerados automaticamente através de agendamentos, bem como permite extrair XLS, CSV ou PDF;

  - Permitir criação de acesso a múltiplos usuários e hierarquia de acessos, através do Login/Senha e Grupos de Permissões;

  - Função “esqueci minha senha” para troca direta pelo usuário;

  - Função Testes de Alarmes, permitindo ao usuário testar o envio e recebimento de alertas através do sistema;

  - Função Auditoria, que permite ao administrador solicitar atividades de verificações rotineiras aos usuários, atendendo à regulação vigente;

  - Possuir a possibilidade de integração na mesma plataforma de monitoramento as informações de leitura da temperatura de ambientes e equipamentos com o uso de datallogers para as situações em que houver o uso de caixas térmicas;

  - Sistema Validável conforme Guia de Validação de SIstemas Computadorizados da ANVISA e FDA CFR Part 11.

- O pacote de serviços deve fornecer no mínimo o envio de número ilimitado de alarmes, não- cumulativos por mês

- O sistema deve ser validável conforme o Guia de Validação de Sistemas da ANVISA de Abril de 2020;

- Deve-se garantir a segurança das informações através de níveis de segurança e controle de acesso, incluindo criptografia dos dados transferidos, armazenados e visualizados através do portal. Também deve existir uma autenticação para acesso dos usuários ao portal.

## - Infraestrutura para Aquisição de Dados de Temperatura

    - - Sensores

Os Sensores devem ter comunicação sem fio e alimentação por baterias internas, de forma a facilitar a instalação, permitir a movimentação e o deslocamento dos equipamentos a serem monitorados, bem como garantir independência do layout físico da instalação dos freezers e geladeiras, uma vez que haja alguma alteração de layout, existe a possibilidade de flexibilidade para instalação dos equipamentos.

Neste sentido a especificação dos sensores deve atender aos seguintes requisitos;

      - Transmissão de dados sem Fio (ex: Wifi, Zigbee ou RF) utilizando faixas de frequência não licenciadas;

      - Taxa de aquisição configurável, com intervalo a partir de 5 minutos entre as aquisições, no local do sensor;

      - Permitir a utilização de Sondas externas do tipo Termopar, PT100 e Digitais no mesmo equipamento;

      - Alimentação com pilhas ou baterias;

      - Informação do nível de bateria através do portal web;

      - Logger interno com no mínimo 72h de armazenamento;

      - Duração da pilha ou bateria deve ser igual ou superior a 12 meses (referência com taxa de aquisição a cada 05 minutos, em operação 24 horas por dia);

      - Resolução= 0.1 °C; 1%UR

      - Faixa de medição temperatura para freezers, ambientes, geladeiras e outros dispositivos convencionais =-30 ° C a +40 ° C

      - Faixa de medição temperatura para os “ultra-freezers”; -80 ° C a 10°C;

      - Faixa de medição temperatura para criogenia; -196 ° C a -150°C;

      - Faixa de medição umidade = 0% a 100% UR

      - Alcance de no mínimo 30 metros quando no interior de edifícios de alvenaria, contendo divisórias ou paredes também de alvenaria;

      - Sensores homologados pela ANATEL, devendo apresentar o devido certificado de homologação para participação no pregão.

## - Central de Monitoramento

      - Interface WEB/Intranet para visualização local e configuração de parâmetros de calibração;

      - Controle de acesso por login e senha para administração das configurações;

      - Sincronização de relógios via protocolo NTP ou equivalente, garantindo a confiabilidade das informações de data e hora registradas pelo sistema;

      - Receber medições de um número ilimitado de sensores de temperatura e umidade sem fio;

      - Armazenamento Offline (quando o sistema não estiver conectado à internet) de 30 dias ou mais (referência para 60 sensores com taxa de aquisição a cada 10 minutos, em operação 24 horas por dia, ou mínimo de 259.200 registros), permitindo que o sistema permaneça registrando as informações mesmo com uma possível falha de conexão à internet;

      - Interface Ethernet para comunicação com a rede interna e transmissão de dados para portal Web

de monitoramento;

      - Interface redundante de comunicação com até 2 chips de comunicação GPRS/3G, garantindo maior confiabilidade e disponibilidade dos dados enviados ao portal, incluindo os chips e planos de comunicação de dados;

      - Existência de alarme (sonoro e/ou visual) para identificar a interrupção eventual da comunicação com os sensores ou mecanismo que garanta a conservação dos dados até o restabelecimento da comunicação. Deverá também ser garantido que não haja interferência com os sistemas pré- existentes no laboratório.

      - Autonomia de Energia - Período mínimo de 4 horas.

## - Repetidores

Quando da necessidade de ampliação da área de cobertura, utilizando-se repetidores de sinal, os mesmos devem atender aos seguintes critérios mínimos;

      - Autonomia de Energia - Período mínimo de 4 horas;

      - Alerta visual de falha na comunicação para acompanhamento dos responsáveis

## – Operação e Suporte Continuado

    - Além da solução de Monitoramento, faz-se necessário um acompanhamento contínuo das informações e resoluções dos problemas detectados no sistema de monitoramento, por esse motivo faz-se necessário os seguintes itens de operação associados ao sistema;

      - A empresa deve realizar o acompanhamento do status em tempo real de todos os sensores monitorados, permitindo acompanhar falhas de comunicação ou problemas em sensores e solucioná-los dentro de um prazo de;

        - Para unidades prioridade 1, no máximo 24 horas;

        - Para unidades prioridade 2, no máximo 48 horas;

        - Para unidades prioridade 3, no máximo 72 horas;

      - Procedimento de Operação Padrão (POP) do Sistema atualizado para todos usuários, e aderente ao processo do cliente, permitindo facilmente o entendimento por parte destes;

      - Relatório de Alarmes por Equipamento, tipo de equipamento, faixa de temperatura ou período;

      - Apoio técnico na definição de estratégias de alarmes com objetivo de reduzir ou eliminar alarmes falsos ocasionados pela utilização normal dos equipamentos;

      - Gestão das calibrações, com informações atualizadas do certificado de calibração e prazo de expiração do mesmo;

      - Gestão de Chamados de Suporte (Acompanhamento dos Chamados em aberto e histórico de solicitações, que devem ser entregues mensalmente para a ASTEQ/FSPH);

      - Suporte técnico telefônico das 08:00 às 18:00 para dúvidas e solicitações de baixa criticidade, que não afetam a operação do sistema;

      - Da Evolução Tecnológica e Legal, durante a vigência do contrato, todas as versões do produto, decorrentes de mudanças de legislação, correção de falhas ou evolução do sistema, deverão ser incorporadas ao produto e colocadas à disposição da contratante, sem nenhum ônus;

      - O fornecedor deverá realizar manutenção dos software e disponibilização online, seguindo o Guia de Validação de Sistemas da ANVISA;

      - O fornecedor deverá disponibilizar estrutura de suporte com telefone, email e internet para atendimento remoto de dúvidas do contratante, durante horário comercial e com telefone de plantão nos demais horários para emergências. O suporte poderá ser realizado de forma remota ou presencial;

      - O fornecedor deverá realizar manutenção corretiva presencial em horário comercial em todas unidades do Estado mencionadas;

      - A visita de Manutenção Corretiva dar-se-á no prazo máximo definido no item 1 após chamada pela ASTEQ/FSPH;

      - O fornecedor deverá realizar a Calibração dos Sensores, bem como a manutenção preventiva dos equipamentos anualmente, por laboratórios acreditados pelo INMETRO (RBC - Rede Brasileira de Calibração).

      - Os sensores deverão permitir a mobilidade dos mesmos sem a necessidade de ligação física após a movimentação com o sistema de comunicação por cabeamento, sendo a comunicação dos mesmos com a rede de comunicação do monitoramento realizada através de link sem fio.

      - A estrutura deverá permitir a mudança física de local dos equipamentos monitorados para outros espaços dentro dos ambientes onde existam outros equipamentos monitorados sem a necessidade de instalação de uma nova estrutura de comunicação.

      - A instalação dos sensores dentro dos equipamentos deverá ser realizada sem a necessidade de furações, cortes ou quaisquer modificações físicas na estrutura dos equipamentos monitorados que possam alterar os seus parâmetros de qualificação técnica e correto funcionamento.

      - Caso seja necessária a mudança de local de instalação dos sensores devido a mudança dos setores devido a reforma ou ampliação, será realizada pela empresa contratante após aprovação de orçamento e emissão de autorização de fornecimento;

      - Caso seja necessária a ampliação do número de sensores devido a ampliação dos serviços, a instalação será após aprovação de orçamento e emissão de autorização de fornecimento.

      - Deverão ser fornecidos, além dos sensores especificados no escopo do Anexo I, uma quantidade de 5% superior para backup, que deverão ser entregues à CLIENTE.

      - Atendimentos de consultoria e suporte serão realizados seguindo as normas abaixo:

      - Atendimento priorizado conforme urgência do atendimento;

      - Gerenciamento de chamados por software de atendimento, com registro histórico e código para cada solicitação realizada;

      - Nível de Serviço conforme prioridade abaixo;

As atividades de suporte são caracterizadas por urgência conforme a lista a seguir:

- Baixa prioridade – Chamados que não afetam a operação, apenas a usabilidade do sistema, com resolução em até cinco dias úteis;

- Média prioridade – Chamados que impactam parcialmente ou afetam a operação do sistema, com resolução em até dois dias úteis;

- Alta prioridade – Chamados que impedem o funcionamento do sistema ou a operação, com resolução em 24 horas após abertura do chamado;

## 6.4. Implantação e Treinamento

A proposta deve conter o valor para implantação e configuração da solução completa em todos departamentos das unidades Lacen e Hemose da FSPH relacionadas neste edital;

Treinamento dos operadores do sistema em 2 etapas, sendo uma após a instalação do sistema e outra após 30 dias de utilização;

A empresa deverá apresentar, junto à proposta de preços, cronograma de implantação que atenda aos itens abaixo;

- Implantação, Treinamento e início da operação em até 60 dias;

- Ajustes e adequações deverão ser feitas durante os 6 primeiros meses, garantindo a operação completa do sistema e substituição do sistema tradicional de leituras manuais;

- Todos os serviços da empresa para realizar customizações necessárias para permitir o completo gerenciamento das temperaturas devem estar inclusos na proposta;

- Prestar os serviços de instalação e configuração necessários ao perfeito funcionamento do sistema, conforme necessidade das unidades.

- Todos os serviços da empresa para realizar as configurações e possíveis alterações no sistema necessárias ao completo gerenciamento das temperaturas devem estar inclusos na proposta;

- Treinamentos eventuais para reforço com as equipes das unidades Lacen e Hemose deverão estar inclusos, no mínimo 1 treinamento trimestral ao longo do contrato, que pode ser realizado de forma remota.

Configuração do sistema entende-se: senhas de usuários, faixas de variação de temperatura e definição de limites dos alarmes, e-mails e celulares a serem acionados, entre outras

configurações necessárias à operação do sistema.

A empresa deverá permanecer nas unidades da FSPH até que todos os ajustes e configurações estejam satisfatórios para os responsáveis dos setores atendidos;

## 6.5 – Outras Características Gerais

O Sistema de monitoramento de temperatura de cadeia do frio deverá ter, como um todo, as seguintes características;

- Erro máximo global de medição do sistema verificado após os procedimentos de calibração e de ajuste deverá ser igual ou inferior a 1°C. A calibração deverá ser feita seguindo-se os pontos de temperatura determinados no anexo I.

- Resolução de leitura de 0,1 °C, no mínimo.

Entende-se por ERRO a indicação de um instrumento de medição menos um valor verdadeiro da grandeza de entrada correspondente. Referência: Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia, 2007.

## 6.6. Da Calibração e Verificação

O Sistema deve ser entregue calibrado e verificado, o que inclui:

- Ter a calibração efetuada por laboratório de calibração acreditado pela RBC/Inmetro, com a emissão do respectivo certificado de calibração, para cada sistema/sensor instalado contemplando todos os pontos monitorados;

- Deve o laboratório de calibração assegurar a exatidão de sua calibração através da demonstração e entrega de cópia autenticada de certificado, que comprove que o instrumento de medição (padrão de referência) é controlado de forma apropriada;

- Documentos de verificação do sistema, aprovados pelo cliente;

- Procedimento Operacional (POP) descrevendo a utilização diária da solução pelos usuários, incluindo atividades regulares e plano de contingência em caso de falhas no sistema automatizado.

Os casos em que a tecnologia empregada no sistema determine como necessária apenas a calibração dos sensores, dispensando-se a calibração em malha fechada e a necessidade do procedimento ser realizado, in loco, serão avaliados por técnicos da contratante, devendo o fornecedor apresentar a devida justificativa técnica à contratante para apreciação.

Os custos de calibração anuais devem estar inclusos nos serviços oferecidos pela contratada e realizados anualmente conforme contrato realizado entre as partes.

## 6.7. Da Autonomia de Energia Global do Sistema

Autonomia global (dos Sensores, central, repetidores até o Portal WEB de Monitoramento) superior a 4 horas, ou seja, na ocorrência de uma pane elétrica com falta generalizada na instituição, o sistema deve continuar monitorando online independentemente por até 4 horas. Após este período, faz-se necessário manter o registro histórico conforme especificado no item 3.2.1.

## - Condições Gerais

    - A contratada deverá fornecer toda a infraestrutura necessária para o monitoramento de temperatura conforme a demanda informada no Anexo II, bem como, todos os serviços de manutenção do portal Web de monitoramento e armazenamento das informações, calibração e suporte técnico.

    - Os equipamentos que apresentarem problemas técnicos ou falhas deverão ser trocados conforme prazo definido no item 1 do parágrafo 6.3 - após a abertura do chamado pela contratante junto à contratada, desde que, estes problemas não tenham sido ocasionados por mau uso dos equipamentos.

    - A partir da classificação no processo licitatório, o primeiro colocado deverá disponibilizar, em um prazo máximo de 10 dias úteis, demonstração do sistema no Hemocentro de Sergipe,

    - Os testes para comprovação de que o sistema oferecido atende às exigências desse Termo de Referência devem ser realizados durante 15(quinze) dias no setor indicado

    - Durante o período de testes, a licitante deverá disponibilizar suporte técnico para dirimir todas as dúvidas existentes.

    - A licitante deverá apresentar certificado de homologação junto a ANATEL dos sensores de temperatura

# VISITA TÉCNICA FACULTATIVA

  - As empresas interessadas poderão realizar visita técnica facultativa nas unidades Lacen e Hemose, para dirimir dúvidas sobre os pontos de monitoramento ou adequações que se fizerem necessárias, devendo agendar a visita pelo número (79)3225-8021.

  - Considerando seu caráter facultativo, não será emitido atestado de visita técnica.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

  - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes do Edital e da proposta,

  - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

  - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

  - Efetuar o pagamento a Contrata dano valor correspondente ao objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos

- .6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,prepostos ou subordinados.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

  - A CONTRATADA deverá fornecer mão-de-obra especializada quando o objeto necessitar de instalação ou quaisquer outros serviço especializado.

9.3 A CONTRATADA deverá atender a todas as normas técnicas aplicáveis, inclusive segurança na execução e especificações do fabricante, a fim de dar qualidade aos serviços bem como preservar a integridade dos instaladores e a garantia dos equipamentos.

  - Fornecer formalmente a razão social, endereço e telefone das assistências técnicas autorizadas.

  - Caso os equipamentos apresente divergências em relação as especificações relacionadas no objeto deste termo, o fornecedor deverá substituir em até dez dias corridos, a partir da data da notificação, sem ônus para a FSPH.

  - A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos projetados para funcionar sob alimentação na tensão elétrica de 127/220 Volts. Não serão aceitos adptações de qualquer natureza.

  - A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de acompanhamento pela FSPH;

  - A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas com deslocamento dos técnicos até as Unidade onde serão instalados os equipamentos, enquanto perdurar o contrato,

  - A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no contrato.

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

# DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

  - O pagamento somente será autorizado depois efetuado “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

  - Poderá ser efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

    - Não produziu os resultados acordados;

10.4.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

10.4.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

# DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos ou instrumentos correlatos celebrados com a administração pública estadual, e aos licitantes que cometam atos visando a frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas as seguintes sanções:

    - Advertência: comunicação formal ao fornecedor, advertindo sobre o descumprimento de cláusulas contratuais e outras obrigações assumidas, e, conforme o caso, em que se confere prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis;

    - Multa: deverá ser prevista no instrumento convocatório e/ou no contrato, observados os seguintes limites máximos:

- 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras nãocumprido;

- 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente.

    - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

  - O valor da multa aplicada, nos temos , será retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento.

  - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos .

  - A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

Anexo I

UNIDADES DA FSPH

| HEMOSE | Rua Quinze s/n bairro Capucho Aracaju-Se |
| --- | --- |
| LACEN | Rua Campo do Brito 551 bairro São José, Aracaju-Se |

ANEXO II UNIDADES

| HEMOSE | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SETORES | REFRIGERA DOR | FREEZER - 30° | ULTRA FREEZER - 80° | CÃMARA FRIA | CÃMARA AMBIENTA DORA |
| Produção | 14 | 04 | 01 | 01 | 02 |
| Sorologia | 01 | 05 |  |  |  |
| Imunodoador | 02 |  |  |  |  |
| Imunoreceptor | 03 |  |  |  |  |
| Almoxarifado |  |  |  | 01 |  |
| Controle de Qualidade | 01 |  |  |  |  |

| LACEN | EQUIPAMENTOS | REFRIGERADOR |
| --- | --- | --- |
| SETOR | Ultrafreezer -80° |  |
| Biologia Molecular | 10 |  |
| Almoxarifado |  | 02 |